## Slide 1: 千元鈔票重量
楊子申
方品軒
蘇裕淵
指導教授：潘浙楠 教授

## Slide 2: 目錄
研究動機
要因分析
研究原理之探討
量測產品及實驗器材
資料收集
資料分析
結論與探討

## Slide 3: 研究動機
貨幣為每人每日必定會使用或接觸的東西之一，貼近民間生活，在台灣千元鈔票為公司行號最常使用的貨幣面額，貨幣的製造應該要非常謹慎，且不可馬虎，才具公信力。

## Slide 4: 要因分析

## Slide 5: 研究原理之探討
ANOVA法
Two way ANOVA
因子(Factor)：產品(Parts)、
量測員(Operators)

## Slide 6: 研究原理之探討
GR&R法
探討量測系統之重複性(Repeatability)與再現性(Reproducibility)。若量測變異太大，表示量測數據不真實。
目的降低量測變異，使量測變異接近產品真實變異。

## Slide 7: 量測產品及實驗器材
量測物品 | 千元新鈔
產品之品質特性 | 鈔票重量
量測儀器 | 精密天平
量測儀器精密度 | 0.0001g

## Slide 8: 資料收集
Step 1.先將20張千元新鈔編號,以Minitab亂數隨機跑出測量順序。

## Slide 9: 資料收集
Step 2.再以亂數指派測量員順序(A:方, B:楊, C:蘇)
Step 3.根據測量順序量測千元新鈔重量,每人重複兩次,共計120筆數據。

## Slide 10: 資料分析
測量員：品軒、子申、裕淵
測量樣本：20張全新千元紙鈔(新台幣)
實驗重複：2次
R chart
步驟一：畫出每位量測員的全距管制圖

## Slide 12: 資料分析
步驟二：探討異常點發生原因
品軒的資料都有連續7點在管制中心上方，而裕淵的資料則是連續7點在中心之下的現象，可能是鈔票本身製程或量測人員的影響，但是全體資料皆在管制限之內沒有超出管制界限的情形。
步驟三：處理異常點
因為無法歸咎為何會有平均值移動(Shift)的現象，所以我們決定保留原始數據進行分析。

## Slide 13: 資料分析
ANOVA分析
步驟一：執行TWO-WAY ANOVA分析
Source | DF | SS | MS | F | P
Parts | 19 | 0.0348982 | 0.0018367 | 1493.29 | 0.000
Operator | 2 | 0.0006922 | 0.0003461 | 281.38 | 0.000
Interaction | 38 | 0.0000741 | 0.0000020 | 1.59 | 0.054
Error | 60 | 0.0000738 | 0.0000012 |  | 
Total | 119 | 0.0357383 |  |  | 
S = 0.001109 R-Sq = 99.79% R-Sq(adj) = 99.59% |  |  |  |  | 

## Slide 14: 資料分析
步驟二：交互作用項不顯著，刪除交互作用項
Source | DF | Seq SS | Adj SS | Adj MS | F | P
Parts | 2 | 0.0006922 | 0.0006922 | 0.0003461 | 229.27 | 0.000
Operators | 19 | 0.0348982 | 0.0348982 | 0.0018367 | 1216.75 | 0.000
Error | 98 | 0.0001479 | 0.0001479 | 0.0000015 |  | 
Total | 119 | 0.0357383 |  |  |  | 
0.00122864 R-Sq = 99.59% R-Sq(adj) = 99.50% |  |  |  |  |  | 

## Slide 15: 資料分析
GR&R
Source | VarComp | %Contribution | StdDev (SD) | Study Var(6 * SD) | %Study Var(%SV)
Total Gauge R&R | 0.0000102 | 3.23 | 0.0031928 | 0.019157 | 17.96
Repeatability | 0.0000012 | 0.39 | 0.0011091 | 0.006654 | 6.24
Reproducibility | 0.0000090 | 2.84 | 0.0029940 | 0.017964 | 16.84
Operators | 0.0000086 | 2.72 | 0.0029332 | 0.017599 | 16.50
Operators*Parts | 0.0000004 | 0.11 | 0.0006004 | 0.003602 | 3.38
Part-to-Part | 0.0003058 | 96.77 | 0.0174871 | 0.104923 | 98.37
Total Variation | 0.0003160 | 100.00 | 0.0177762 | 0.106657 | 100.00

## Slide 17: 資料分析
Gage Run chart:

## Slide 18: 資料分析
Variable | N | Mean | StDev | Q1 | Median | Q3
重量 | 120 | 1.0929 | 0.0173 | 1.0844 | 1.0953 | 1.1026
假設製程能力CP = 1.33，因此USL-LSL = 8σ，以樣本標準差估計：

## Slide 19: 結論與探討
不同的隨機方式
鈔票越量越輕
千元新鈔的重量其實不盡相同